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Technické parametry výrobku  ALKOHOLTEST P

Výrobek obsahuje detekční trubičky na zjišťování obsahu alkoholu v dechu ALT – 4, které slouží k orientační dechové zkoušce.  

Současná podoba trubiček vznikla během  vývoje, jehož cílem bylo zvýšit užitné vlastnosti  a výrazně snížit nebezpečí a rizika, která se vyskytovala u většiny prostředků  běžně dostupných na evropském trhu.  

 Výsledkem je výrobek, který má následující parametry.

1/ Funkčnost        -    funkce trubičky je na základě jiné chemické reakce než se dosud  běžně používalo

· je zachována plnohodnotná funkčnost v rozsahu 0,3 až 1,5     alkoholu v krvi; dolní mez detekce je přizpůsobena na hranici 0,2‰ ( nereaguje )  -  0,3‰ ( reaguje )

· barevný etalon je pro koncentrace 0,4‰, 0,8‰ a 1,2‰

· funkčnost je pravidelně kontrolována kromě podnikových testů i zkouškami nezávislé akreditované státní  zkušebny
· způsob odečtu koncentrace alkoholu je porovnáním intenzity zabarvení chemické náplně s etalonem a to po 60 sec.
od naplnění měrného sáčku.

· trubička ALT – 4  reaguje stejným nebo sníženým způsobem na některé jiné látky než je alkohol ( např. aceton u diabetes), dle našich zkušeností však změna barvy nad obsah 0,4 ‰ téměř vždy detekuje alkohol v dechu 

· způsob balení zabezpečuje hygienické požadavky na náústky 

2/ Zvýšení komfortu obsluhy


· uzavření trubičky plastovými zátkami řeší především bezpečnost při přípravě a použití ( viz odstavec 5.) 

· po použití lze trubičky opětovně uzavřít zátkami, takže zbytkové výpary z chemikálií nevystupují do okolí

· náústek balený s trubičkou v  sáčku s perforací lze jednoduchým odtržením oddělit a stále v hygienickém obalu podat zkoušené osobě, případně nasadit na trubičku a stále s tímto obalem podat celou soupravu

· z důvodů nového chemického principu trubičky nevyžadují specielní způsob likvidace jako nebezpečný odpad (posuzováno autorizovanou zkušebnou  podle zák. 185/01 Sb. O odpadech, který je plně kompatibilní s EU normami 75/442/EEC o odpadech a 91/689/EEC o nebezpečných odpadech).

3/ Toxicita , snížené působení chemikálií

· trubička ALT-4  neobsahuje dosud používané rakovinotvorné látky ani jiné jedy, je výrazně snížena kyselost náplně; i když si náplň ponechává určitou míru agresivity, nevyvolává nepříznivé účinky na organismus a životní prostředí jako dosud používané chemické principy  

· chemikálie obsažené v náplni, ani náplň samotná nevyžaduje zvláštní nakládání podle zákona č. 356/2003 Sb. O chemických látkách 

· materiál náústků je určen pro použití v potravinářství a náústek jako takový má atest Státního zdravotního ústavu Praha

4/ Mechanická odolnost
· konstrukce trubičky ALT-4 je koncipována tak, že odolává bez roztříštění pádu z 1 metru na rovnou plochu

· i v případě velmi nešetrného zacházení je skleněná trubice i její obsah chráněna plastovou folií, která zabrání oddělení střepů skla, i takto poškozenou trubici lze uzavřít zátkami tak, aby nedošlo k vysypání  chemické náplně

· způsobem balení nedochází při pádu kartonové krabičky k narušení hygienického balení náústků   

5/ Snížení nebezpečí při použití

· celá koncepce a konstrukce trubičky ALT-4 minimalizuje jak chemické tak mechanické nebezpečí poškození organismu při použití

· chemická náplň je z titulu toxicity bezpečná pro organismus a životní prostředí

· způsobem upevnění náplně v trubičce a použitím náústku nemůže dojít ke kontaktu organismu s chemickou náplní 
· případné nadechnutí přes náplň, ačkoliv působí nepříjemným pocitem, nemá  následky na organismus  
· konstrukce trubičky zabezpečuje v maximální míře ochranu obsluhy i okolí před působením kyselých složek v chemické náplni
· způsob uzavření trubičky a ochranná folie jednoznačně odstraňuje nebezpečí poranění o střepy 
6/  Doba použitelnosti

-    výrobky jsou označeny expirační dobou, po kterou  jsou garantovány všechny parametry trubičky. Po této době nelze zaručit přesnost odečtu množství alkoholu v dechu i když základní funkce, tj. detekce alkoholu v dechu je zachována.
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